《核电子学》实验课一

题目：半导体能谱仪系统

内容：

- 认识半导体能谱仪系统的各个部件（探测器、电荷灵敏前置放大器、线性放大器、多道分析器）；

- 用脉冲发生器的输出信号模拟电荷灵敏前置放大器的输出信号，将此信号输入到线性放大器中，调节线性放大器的各种参数（成形时间、放大倍数），观察波形变化，观察各种参数对波形的影响；

- 放大器的积分和微分时间选为2微秒，选择合适的放大倍数，调节线性放大器的极零相消电位器，使极零相消良好；

- 在上面选定的工作条件下，选则多道分析器的参数，改变脉冲发生器的输出脉冲幅度，测量系统的线性。

作业：

- 画出半导体能谱仪的组成框图；

- 画出所选工作参数下线性放大器的输入输出波形，注意时间和幅度对应关系。请注明波形的幅度大小（如毫伏量级或伏量级）、时间长短（如纳秒、微秒等），并注意记录最佳工作参数。

- 给出线性曲线，并给出线性拟合所得线性相关系数。注意记录测得该曲线的实验条件。

预习思考题：

- 前放和主放的输入输出波形是怎样的？

- 线性放大器的成形时间、放大倍数、极零相消的作用都是什么？

- 多道分析器的参数包括哪些？

《核电子学》实验课二

题目：NaI（Tl）慢计数系统

内容：

- 熟悉典型的计数系统部件（探测器、放大器、单道分析器、定标器、率表）；

- 用脉冲发生器的输出作为线性放大器的输入信号，用示波器观察每个插件的输入输出波形；

- 固定脉冲发生器和线性放大器的参数，调节单道分析器的参数，观察定标器的计数情况，确定线性发生器输入脉冲的幅度；

- 观察脉冲发生器输出脉冲频率变化时，定标器和率表的示数变化情况。

作业：

- 画出NaI（Tl）慢计数系统的组成框图；

- 画出经过各插件后信号波形的变化情况，注意时间和幅度对应关系。请注明每个波形的幅度大小（如毫伏量级或伏量级）、时间长短（如纳秒、微秒等）、信号种类（模拟信号或数字信号）等。注意记录实验条件。

预习思考题：

- 单道的用途是怎样的？主要参数有哪些？

- 模拟式率表的指示与输入计数率的关系是怎样的？

《核电子学》实验课三

题目：符合测量系统

内容：

- 熟悉典型的符合测量系统的插件，用脉冲发生器的输出作为线性放大器的输入信号，用示波器观察每个插件的输入输出波形；

- 调节各插件参数，观察波形变化，选择最佳工作参数；

- 测量电子学瞬时符合曲线，确定符合电路的符合分辨时间，并与示波器测量结果相比较。

作业：画出符合测量系统的组成框图，并画出最佳工作参数下各插件的输入输出波形，注意时间和幅度对应关系。请注明每个波形的幅度大小（如毫伏量级或伏量级）、时间长短（如纳秒、微秒等）、信号种类（模拟信号或数字信号）。注意记录最佳工作参数。

预习思考题：

- 符合分辨时间的定义是怎样的？

- 如何测量电子学瞬时符合曲线？